20250321版

黄山市屯溪区人民医院

脑电仿生电刺激仪等一批小设备采购项目

项目编号：TY2025-X06

竞

争

性

谈

判

文

件

采 购 人：黄山市屯溪区人民医院

2025年04月

目录

谈判文件第一部分（专用部分）	4

第一章 谈判公告	3

第二章 供应商须知前附表	4

第三章 货物需求一览表	6

第四章 评审办法	10

谈判文件第二部分（通用部分）	13

第五章 供应商须知	13

第六章 合同模板	14

第七章 响应文件格式	17

竞争性谈判文件第一部分（专用部分）

## 第一章 公告

见附件（即黄山市屯溪区人民政府网站卫生领域专栏发布的本项目公告）

## 第二章 供应商须知前附表

| - 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 详见公告 |
|  | 项目编号 | 详见公告 |
|  | 采购人 | 名称、地址、联系人及联系方式：详见公告 |
|  | 监督部门 | 名称：黄山市屯溪区人民医院 联系方式：0559-2354679 |
|  | 采购内容和预算 | 采购内容：详见本文件第三章 预算金额：详见公告 最高限价：详见公告 |
|  | 项目类别 | √货物类 |
|  |  | □服务类 |
|  | 供应商（申请人）的资格要求 | 详见公告 |
|  | 评审办法 | 详见第四章 |
|  | 成交人个数 | 1个 |
|  | 是否允许成交人分包履行合同 | □是，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 √否 |
|  | 应支付的其他费用 | 无 |
|  | 投标保证金 | 金额：免收 |
|  | 响应文件份数 | □电子投标：加密的电子响应文件1份，在投标截止时间前上传。 ☑纸质投标：正本1份，副本1份，电子版0份。 |
|  | 响应文件装订密封要求 | 详见第五章 |
|  | 响应文件格式 | 详见第七章 |
|  | 投标截止时间和开标时间 | 详见公告 |
|  | 响应文件递交地点 | 详见公告 |
|  | 开标地点 | 详见公告。供应商可不到现场，但需保证开标时间通话畅通。 |
|  | 响应文件的澄清、说明或者补正 | 采用纸质方式 备注：具体按第四章“三、评审程序”的要求执行。 |
|  | 投标无效告知 | □ 采用纸质方式 ☑ 采用电话方式 |
|  | 投标有效期 | 开标后60天 |
|  | 采购及成交公告公示媒介 | 公告公示媒介： √黄山市屯溪区人民政府网站卫生领域专栏 £安徽省公共资源交易监管网 £安徽省政府采购网 |
|  | 否决性（投标无效）条款汇总 | 1、资格性审查、符合性审查或价格标评审不通过的（详见评审办法）； 2.本文件第三章货物需求一览表★项基本要求 |
|  | 证书要求 | 本项目如需要求提供相关证书，发证机构（政府行政机构除外）为行业协会组织的，则必须是在中国社会组织公共服务平台可以查询的合法组织，且有相应发证权限；发证机构为企业的，则必须是在国家企业信用信息公示系统可以查询的合法企业，且具有相应的发证权限。(进口产品除外) |
|  | 确定提交最后报价的供应商 | 竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商家数不得少于3家，否则应当终止本次采购。但符合本章第6.2.2项情形的，可以为2家。 |
|  | 报价轮次 | ☑报价轮次为两轮，响应文件中报价即为首轮报价，第二轮报价即为最后报价 □报价轮次由谈判小组确定，供应商在响应文件中报价即为首轮报价。最后一轮报价前,谈判小组告知供应商报价轮次安排 |
|  | 谈判小组推荐成交候选人的人数 | 谈判小组推荐的成交候选人数量：3名及以上 |

## 第三章 货物需求一览表

### 一、技术要求

| 脑电仿生电刺激仪 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量：1 |  |  |  |  |  |  |
| 基本要求：通过模拟脑电波频率的生物电流刺激脑部特定区域，主要用于治疗多种脑部疾病和神经功能障碍，产品以注册证名称为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 |  | 双通道机型，双液晶显示屏显示加一键飞梭操作； |  |  |  |  |
| 2 |  | 仪器双通道具有四路电疗输出，两路磁疗输出。电疗和磁疗可独立操作； |  |  |  |  |
| 3★ |  | 电疗输出有两组主极输出和四组辅极输出，主极采用脑电仿生低频电输出，辅极采用肢体调制中频电输出，主、辅极独立控制； |  |  |  |  |
| 4 |  | 主极基本频率: 23.81Hz 、15.87Hz 、15.87Hz、11.90Hz。辅极基本频率：4000Hz±10%； |  |  |  |  |
| 5 |  | 主极在标准模式下，强度最大时的输出电流峰值 Ip-p 以 80mAp-p 为参照，实测值可在 70～90mAp-p 范围内变化；辅极在模式 01～10 下，强度最大时的输出电流峰值 Ip-p 以 72mAp-p 为参照，实测值可在 62～82mAp-p 范围内变化； |  |  |  |  |
| 6★ |  | 输出模式：常规模式、连续模式、脉冲模式、夜间模式；至少包含10种躯体电输出处方，无需对频率、脉宽、电压进行调节； |  |  |  |  |
| 7 |  | 治疗强度显示及设定范围为0～80，辅级0～90可调，调节步长为1； |  |  |  |  |
| 8 |  | 定时精度：连续模式是0-99min，常规、夜间、脉冲模式下是0-30min，工作时间大于8H； |  |  |  |  |
| 9 |  | 磁场强度：治疗强度分为2档,强度范围3mT～9mT,10mT～17mT； |  |  |  |  |
| 10 |  | 磁场频率为50Hz±2%； |  |  |  |  |
| 11 |  | 振动按摩强度四档可调:0V,10V,16V,27V； |  |  |  |  |
| 12 |  | 振动按摩频率四档可调:0Hz,2Hz,5Hz,10Hz； |  |  |  |  |
| 13 |  | 磁疗帽有成人款和儿童款供选择； |  |  |  |  |
| 14 |  | 磁疗发生器数：成人款磁疗帽有7个磁疗器；儿童款磁疗帽有5个磁疗器； |  |  |  |  |
| 15 |  | 入选2011版国家中医药管理局推荐目录。 |  |  |  |  |
| 痉挛肌治疗仪 |  |  |  |  |  |  |
| 数量：1 |  |  |  |  |  |  |
| 基本要求：需满足国家卫生健康委办公厅关于印发公共场所痉挛肌治疗仪配置指南要求，产品以注册证名称为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 |  |  | 电流输出四通道可独立输出，单独调节治疗强度，可同时治疗8部位，提供更多治疗选择； |  |  |  |
| 2 |  |  | 5.7英寸液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便； |  |  |  |
| 3 |  |  | 一键飞梭式强度调节旋钮，具备自动锁定功能以及手动解除功能，避免使用中误操作； |  |  |  |
| 4 |  |  | 8种内置处方,对应不同痉挛等级治疗方案，方便治疗师快速调用； |  |  |  |
| 5 |  |  | 可自定义处方，可供储存的20种不同的处方模式，提供个性化治疗方案； |  |  |  |
| 6★ |  |  | 脉度100～500μs范围内可调，方便医生根据患者痉挛情况不同而定义个性化处方； |  |  |  |
| 7 |  |  | 脉冲波形为双向对称波，使患者较能适应，不易产生疼痛，确保治疗效果； |  |  |  |
| 8 |  |  | 输出方式：单次双向脉冲交替输出，使痉挛肌和拮抗肌交互抑制，高效松弛痉挛肌，更科学，延迟时间0.1～1.5s连续可调； |  |  |  |
| 9 |  |  | 仪器的输出频率为0.5～1Hz，输出周期1～2s连续可调，步长0.1s，使得肌肉只产生单次收缩； |  |  |  |
| 10 |  |  | 治疗输出时间范围 0～99min可调，治疗结束后，具有提示音； |  |  |  |
| 11 |  |  | 负载为500Ω时，仪器最大输出电流有效值应不大于50mA，最大限度保障患者安全，避免皮肤电灼伤； |  |  |  |
| 12 |  |  | 恒流电流输出，保证治疗的安全、有效性，治疗可量化； |  |  |  |
| 13 |  |  | 配备插针式水凝胶电极，放置/解除电极更方便； |  |  |  |
| 14 |  |  | 内置快熔断保险丝，具有短路保护功能，保护敏感器件，保障使用安全； |  |  |  |
| 15 |  |  | 开路报警，过电保护确保治疗安全； |  |  |  |
| 16 |  |  | 配置专业台车，便于移动。 |  |  |  |
| 经络导平治疗仪 |  |  |  |  |  |  |
| 数量：1 |  |  |  |  |  |  |
| 基本要求：骨关节退行性病变及脑梗死、脑出血后偏瘫的物理治疗，产品以注册证名称为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 |  |  | 电压：0-2000V； |  |  |  |
| 2 |  |  | 脉宽：至少含有0.4 ms，0.8 ms，1.6 ms； |  |  |  |
| 3 |  |  | 频率：至少含有2.5Hz、10Hz、60Hz； |  |  |  |
| 4★ |  |  | 含有自增功能：≥24秒自动增加强度一级； |  |  |  |
| 5 |  |  | 操作面板按键式，非触摸屏的，至少含有头面、肢体、躯干模式； |  |  |  |
| 6 |  |  | 输出孔：≥10个； |  |  |  |
| 7 |  |  | 强度旋钮：≥5个； |  |  |  |
| 8 |  |  | 含有浪涌模式：长浪：≥6秒一个周期；短浪：≤3秒一个周期； |  |  |  |
| 9 |  |  | 极性：至少含有正极性、负极性； |  |  |  |
| 10 |  |  | 工作电压：220V±10% 50Hz±1H； |  |  |  |
| 11 |  |  | 设备为便携式台式机； |  |  |  |
| 12 |  |  | 治疗时间：5-30min，最大误差±1min。 |  |  |  |
| 经皮神经电刺激仪 |  |  |  |  |  |  |
| 数量：1 |  |  |  |  |  |  |
| 基本要求：通过皮肤表面应用低频脉冲电流来刺激神经纤维，以达到缓解疼痛和促进功能恢复，产品以注册证名称为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1★ |  |  | 采用5寸彩色液晶显示屏，中文菜单，操作更方便，并附有电子说明书； |  |  |  |
| 2 |  |  | 实时动态显示各通道的治疗波形、治疗剂量、治疗模式、治疗时间等，各种治疗数据一目了然； |  |  |  |
| 3 |  |  | 输出波形刺激仪输出波形为双向不对称方波； |  |  |  |
| 4 |  |  | 输出电流：刺激仪各组独立输出，在1KΩ负载阻抗时，每组输出电流的峰值Ip从0mA～100mA连续可调； |  |  |  |
| 5 |  |  | 脉冲宽度：刺激仪输出脉冲宽度为20us～500us, 步长1us，允差为±20%； |  |  |  |
| 6 |  |  | 脉冲频率：刺激仪输出脉冲频率在：2Hz～160Hz范围连续可调, 步长1Hz，允差为±10%； |  |  |  |
| 7 |  |  | 时间设置：定时装置为5min～30min分档可调，步长1min，允差±5%； |  |  |  |
| 8 |  |  | 输入功率：60VA； |  |  |  |
| 9 |  |  | 输出通道：二组输出。 |  |  |  |
| 神经肌肉电刺激仪 |  |  |  |  |  |  |
| 数量：1 |  |  |  |  |  |  |
| 基本要求：神经和肌肉电刺激仪输出特定的低频脉冲电流，可提高肌张力，改善血液循环，促进静脉与淋巴回流，延缓病肌的萎缩及变性，有利于神经通路重建及功能恢复。产品以注册证 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4.3英寸彩色触摸屏加旋转编码器显示操作； |  |  |  |  |  |
| 2★ | 仪器具有一组针插式电极输出、一组电针输出，独立可控，互不干扰。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 时间设定功能：时间范围为1～99min可调，单步长为1min； |  |  |  |  |  |
| 4 | 电极治疗输出参数： |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 输出波形为双向不对称方波； |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 脉冲频率为0.5Hz～10Hz可调，频率为0.5Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz，频率为1Hz～10Hz时, 单步长为1Hz； |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 脉冲宽度为0.1ms～10ms可调，脉宽为0.1ms～1ms时，单步长0.05ms,脉宽为 1ms～10ms时，单步长0.5ms； |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 输出强度：电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调； |  |  |  |  |  |
| 5 | 电针治疗输出参数： |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 脉冲频率为0.5Hz～10Hz 可调，频率为0.5 Hz～1Hz时，单步长为0.1Hz, 频率为1 Hz～10Hz时，单步长为1Hz，允差±10； |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 脉冲宽度为0.1ms～1ms可调，单步长0.05ms，允差±10%； |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 输出强度：治疗仪电针各通道独立输出，在250Ω负载阻抗时；每路电针输出电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调，允差±15%。最大输出电流有效值不超过10mA； |  |  |  |  |  |
| 6 | 连续工作时间大于8h； |  |  |  |  |  |
| 7★ | 具有过流保护； |  |  |  |  |  |
| 8 | 本产品取得计算机软件著作权； |  |  |  |  |  |
| 9 | 净重：4.1kg±10%；尺寸: 308*255*128.8mm10%； |  |  |  |  |  |
| 10 | 大气压力：700hPa～1060hPa；额定电压：220V±10%；电源频率：50Hz±1Hz。 |  |  |  |  |  |

备注:

- 1、供应商必须按实事求是的原则对所有参数作出响应，不满足的必须注明，验收时发现提供虚假材料谋取成交的，将根据相关的法律法规对供应商作出相应惩罚。

2、标记★的为实质性要求，需上传原件扫描件并注明页码，否则，其投标无效。

二、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订地点 | 黄山市屯溪区人民医院 |
| 2 | 供货完成时限或提供服务的期限 | 签订合同后15个工作日内 |
| 3 | 货物包装运输要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）><快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》执行。 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| 4 | 货物质保期 | 本项目的货物包含配件，整体质保期≥3年。 |
| 5 | 货物售后服务 | 质保期从整体验收合格之日起计算，货物故障做到立即响应，1个工作日内上门维修，或提供备用品；成交方每年对所投产品进行2次维护保养,保证处于最佳工作状态，由此产生的所有费用由成交方承当。 |
| 6 | 验收 | 报价人提供的货物必需满足：六个月内生产的原装合格正品，物品配件齐全，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，供货时提供：配件清单、生产企业各类资质证书、医疗器械注册证、产品合格证及其他相关的资料 |
| 7 | 付款 | 付款人：黄山市屯溪区人民医院 付款方式：成交企业提供合同款全额发票，货物安装、培训完成，验收合格、正常使用后，医院通过银行转账支付全款的90%，一年后付剩余10%(产品使用状态正常)。 |
| 8 | 履约保证金 | 1.是否收取履约保证金： √否； □是：合同金额的 %。 |

## 第四章 评审办法

### 一、 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 二、评审办法

在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的前提下，采购人组织的评审小组将按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。如果有两个或两个以上供应商报价相同，由采购人确定成交人。

评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格性审查和符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其提供盖有公司公章或者由法定代表人或其授权的代表签字的书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

### 三、 评审程序

3.1评审程序包括响应文件的资格性审查、符合性审查、商务和技术评估、综合比较与评价和推荐成交候选人名单几个步骤。

3.2响应文件资格性审查详见资格性审查表，符合性审查包括本章符合性审查表的内容以及价格标的符合性评审。

3.3对资格性审查和符合性审查均合格的响应文件按照竞争性谈判文件中规定的评审方法和标准，进行商务和技术评估、综合比较与评价。

3.4商务技术部分评审结束后，供应商进行报价，评审小组将对价格标进行评审。响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

供应商的报价缺项、漏项或出现其他不满足本竞争性谈判文件要求的，其投标无效。

供应商的报价超过本文件规定的最高限价的，其投标无效，采购人可以支付的除外。

除供应商前附表另有规定外，报价轮次为两轮，谈判响应文件中报价即为首轮报价，第二轮报价即为谈判最后报价。

3.5评审结束后，评审小组应按照规定的格式填写评审报告，说明评审过程中的主要情况，推荐成交候选人。

3.6评审小组各成员对供应商某项指标的评审如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过（持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告）。

3.7对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

对于投标无效的响应文件，将告知供应商。

竞争性谈判文件第二部分（通用部分）

## 第五章 供应商须知

### 一、响应文件

- 响应文件的组成

  - 响应文件由商务技术标和价格标两部分组成。

  - 商务技术标包括下列内容（不含报价、否则按投标无效处理）：

    - 投标函、商务要求响应情况表、技术规格响应表、货物服务技术方案（服务响应表）、资格证明文件等。

    - 证明供应商合格的资格文件

- 应包括竞争性谈判文件要求的证明其有资格参加投标，以及成交后有能力履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的证明文件，检测报告需为完整版，截取检测报告部分信息视作无效。

    - 所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

  - 价格标包括下列内容：开标一览表、分项报价表等。

  - 供应商必须对其响应文件的真实性与准确性负责。供应商一旦成交，其响应文件将作为合同的重要组成部分。

  - 供应商应在响应文件中体现本文件要求的内容。

- 投标报价

  - 本项目只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的投标书将不被接受。（竞争性谈判文件另有要求的除外）

  - 货物类项目适用：投标总报价应包括投标产品以及投标产品产生的采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

- 服务类项目适用：投标总报价应包括完成本项目的服务费用、税费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

  - 投标货币为人民币。

### 二、响应文件的提交

- 响应文件的密封、标记和装订

  - 纸质投标：包装袋上必须清楚写明项目的名称、项目编号、“商务技术文件”或“价格文件”字样、所投包号、供应商全称。

  - 如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，但必须以包为单位分别编写响应文件，以包为单位进行封装。

  - 所投项目若只有一个包的，本文件要求响应文件或者包装袋上填写的包号将不作要求。

- 响应文件的递交

  - 供应商应按供应商须知前附表中规定的截止时间前递交响应文件。

  - 供应商递交地点：详见供应商须知前附表。

  - 应商所递交的响应文件在评审开始后不予退还。

  - 采购单位收到纸质响应文件后，应及时登记并由供应商签字确认。

  - 有下列情形之一的，采购人将不予受理：

    - 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件。

    - 未按本文件3.1、3.2、3.3条的要求密封和加写标记的。

- 响应文件的修改和撤回

## 在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

## 第六章 合同模板

黄山市屯溪区人民医院医疗设备采购

合   同   书

甲方：     黄山市屯溪区人民医院        项目编号：

签订地点： 黄山市屯溪区人民医院

乙方：                                 日    期：

为保障合同当事人合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《医疗器械监督管理条例》等有关规定签订本合同。

成交目录见下表：

| 序号 | 品名 | 生产厂家 | 规格 型号 | 使用年限 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第一条：乙方提供的产品必须符合国家规定的质量标准及相关要求，并符合采购方对产品规格型号的具体采购要求。

第二条：乙方须提供生产或者经营许可证和营业执照复印件（与原件应一致），证上的经营范围应符合要求。还应提供医疗器械注册证、代理委托书、产品合格证（进口产品条形码）、法人授权委托书、销售人员身份证复印件、产品质量承诺书。对国家实行强制性认证的医疗器械还需提供相关资料，上述文件必须加盖单位红章。

第三条：产品如因下述原因：（1）产品质量原因、（2）产品与标签不符规定的、（3）无产品注册证等有效证件，而造成的一切损失，均由乙方负全部责任。

第四条：乙方交货时间：自合同签订之日起 15个工作日交货，交货地点：屯溪区人民医院。运输费用：一切费用由乙方负责。乙方必须在规定时间内供货，逾期所造成的一切后果由乙方负责，并终止合同。

第五条：检验标准、方法、时间、地点和期限：  按照相关规定。

第六条：本项目的货物包含配件，整体质保期  年，保修期内，货物故障做到立即响应，1个工作日内上门维修，或提供备用品。每年对所投产品进行2次维护保养,保证处于最佳工作状态，由此产生的所有费用由成交方承当。

第七条：付款方式：  成交供应商提供合同款全额发票，货物安装、培训完成，验收合格、正常使用后，医院通过银行转账支付全款的90%，一年后付剩余10%(产品使用状态正常)。

第八条：乙方必须开具正规含税发票结算货款，如因虚假发票问题所产生的一切后果皆由乙方承担。

第九条：本合同的解除条件：     参照相关规定。

第十条：违约责任： 如乙方提供的产品在验收和使用过程中发现与谈判及响应文件不符，院方有权要求退货，并退款。

第十一条：合同争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商调解不成的按下列方式解决：

- 提交  屯溪区 仲裁委员会仲裁；

- 依法向   屯溪区人民法院  起诉。

第十二条：本合同自  签订盖章之日   生效。

第十三条：其它约定事项： 本合同一式肆份（甲方叁份），同时签订《廉洁采购责任书》一式肆份，以有效预防和杜绝在采购过程中一切不正当行为，双方签字盖章后即生效，双方所持合同具有同等的法律效力，双方均不得随意变更或解除合同。合同未尽事宜，须经双方共同协商作出补充规定，与本合同具有同等效力。

甲方（章）：                               乙方（章）：

委托代表人：                               委托代表人：

法定代表人：                               法定代表人：

电      话：                               电      话：

日      期：                               日      期：

## 第七章 响应文件格式

### 商务技术部分格式

项目名称：

项目编号：

所投包号：

商

务

技

术

文

件

响应人：                  （签章）

年      月      日

### 目录

### 一、投标函

（采购人名称）：

1、根据贵方 （项目编号） 公告，我们决定参加贵方组织的 （项目名称）   的采购活动。我方授权  (姓名和职务)   代表我方  （供应商全称）   全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照竞争性谈判文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按时完成项目并交付采购人验收、使用。

4、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、本项目投标有效期与竞争性谈判文件中载明的一致。

6、我方提供以下开户行、账号，供结算货款（如果成交）：

户名（供应商全称）：

开户行：

账号（请填写完整）：

供应商：                      （签章）

法定代表人（签章）：

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：

### 二、技术要求响应情况表（仅适用货物类项目）

| 序号 | 货物名称 | 品牌及型号 | 竞争性谈判文件要求 |  | 供应商填写 |  | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术参数 | 数量 | 技术参数 | 数量 |  |

注意：

1、供应商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“供应商填写”中，必须详细地列明产品的所有参数和品牌型号，不得以“同左”或“同上”形式填写。

2、供应商必须根据自己所投产品与“竞争性谈判文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，不得出现通过改动竞争性谈判文件的技术参数而使自己的产品满足要求的情况。

3、如果供应商没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对竞争性谈判文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

4、本表填报顺序需按竞争性谈判文件“第三章第一大项”中的顺序填写。

### 三、商务要求响应情况表（货物类或服务类项目均需填写）

（采购人名称）：

经过认真研究（项目名称）（项目编号）竞争性谈判文件第三章第二大项所列商务要求，我方确认，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

商务要求偏离表

| 序号 | 竞争性谈判文件中要求 | 供应商的响应内容 | 偏离及影响 （正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商：                      （签章）

注：

1、“符合”指与竞争性谈判文件要求一致（若全部为符合则偏离表空白不填即可），“正偏离”指优于竞争性谈判文件要求；“负偏离”指低于竞争性谈判文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，供应商均需在“供应商的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“符合”。

3、竞争性谈判文件第三章第二大项要求供应商需另外明确或提供证明材料的，供应商需按竞争性谈判文件要求提供，不得以本表中的“符合”代替，否则视同未提供。

4、商务要求偏离表中供应商的响应内容低于竞争性谈判文件要求的，评委会不寻求其他证明材料，直接判定该项要求为负偏离。

### 四、本项目实施方案

（一）供应商或投标产品制造商简介

（不超过1000字）

（二）本项目详细实施方案、售后方案等

（详细说明）

### 五、资格证明文件及其他重要资料

供应商必须提供下列合格性文件：

（一）法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

本人       （姓名） 系       （供应商名称） 的法定代表人，现委托       （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称、项目编号） 响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

法定代表人签章：

身份证号码：

代理人（被授权人）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

供应商名称：                        （签章）

日      期：

（提供供应商法定代表人、被授权代表人身份证正反面扫描件）

| 被授权代表人身份证正面电子扫描件 | 被授权代表人身份证反面电子扫描件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面电子扫描件 | 法定代表人身份证反面电子扫描件 |

（二）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月      日

经营期限：

供应商纳税人识别号：

姓名：       性别：       年龄：         职务：

身份证号码：

系                         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：              （签章）

年    月    日

（三）供应商资格信用承诺函（法人或其他组织填写）

供应商资格信用承诺函

我公司自愿参加（项目名称）采购活动，并郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动（以开启时间为准）前3年内在经营活动中没有重大违法记录以及本项目开启时未被禁止参加本项目所在地的采购活动；

（6）本公司及公司法定代表人近三年（自本项目开启之日起往前追溯）无行贿犯罪行为；

（7）法律、行政法规和竞争性谈判文件规定的其他条件。

如果我公司成交（成交），将在成交（成交）结果公告后七个工作日内向采购人提供下列材料扫描件进行核验：

（1）营业执照或事业单位法人登记证书；

（2）税务登记证（接受合一的证书）或者上一年度以来任意一个月缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据；

（3）参加本次采购活动上一年度至今的年度或任意一个月度财务报表（至少包含资产负债表和损益表或预算收入支出表）或供应商结算户银行出具的资信证明；

（4）参加本次采购活动上一年度以来任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

（5）其他材料。

本公司对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（签章）：

社会信用代码：

供应商名称（签章）：

日期：

（三）供应商资格信用承诺函（自然人填写）

个人资格信用承诺函

本人自愿参加（项目名称）采购活动，并郑重承诺：

本人符合下列要求：

（1）为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为；

（2）具有良好的银行资信证明；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

如果本人成交（成交），将在成交（成交）结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料扫描件进行核验：

（1）身份证；

（2）参加本次采购活动前一年内中国人民银行出具的征信证明；

（3）参加本次采购活动上一年度以来任意一个月缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据；

（4）参加本次采购活动上一年度以来任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），如自然人已达到退休年龄的本项资料无需提供；

（5）其他材料。

本人对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

自然人姓名（签章）：

身份证号：

日期：

- （四）、竞争性谈判文件规定的其他材料

### 六、供应商诚信履约承诺函

供应商诚信履约承诺函

致:（采购人）

我单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加（项目名称）的投标，在参加项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

1、成交（成交）结果公告后签订合同前，按竞争性谈判文件规定向采购人足额缴纳履约保证金。

2、成交（成交）通知书发出之日起 7个工作日内与采购人签订项目合同，无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订。合同签订后，在合同范围内积极履约，并及时验收。

以上内容我单位已仔细阅读,若有违反承诺内容的行为,依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规和规范性文件的规定,自愿接受相关处罚或处理;给采购人或其他供应商造成损失的,自愿依法承担赔偿责任。

供应商:(签章)

法定代表人:(签章)

日期:     年   月   日

### 价格文件格式

项目名称：

项目编号：

所投包号：

价

格

文

件

供应商：                      （签章）

年     月      日

### 一、开标一览表

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商（签章） |  |
| 法定代表人（签章）或 被授权人（签字） |  |
| 投标总报价（人民币大写） | 圆 |
| 投标总报价（人民币小写） | 元 |

### 二、货物服务分项报价表（仅货物类项目适用）

| 序号 | 货物服务名称 | 品牌及型号 | 制造或服务最终提供商 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表应清楚地标明供应商拟提供货物的名称、型号、数量、单价（含投标产品所产生的采购、运输、人工、安装、售后、税费等）、总价等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

### 三、配件清单

- （格式自拟）